РУКОВОДСТВО РАЗРАБОТЧИКА

Программное обеспечение стенда тестирования и калибровки AIM

# 1. Назначение программного обеспечения

Программа автоматизирует подготовку стенда, идентификацию модулей AIM, работу с EEPROM, проверку калибровочных коэффициентов, тестирование и калибровку. Архитектура в текущей версии преимущественно процедурная: main.py управляет жизненным циклом, stand.py подготавливает оборудование и данные модуля, а специализированные модули measurements выполняют измерительные сценарии.

# 2. Общая архитектура

Основной принцип программы — передача общего словаря context между этапами. В context хранятся параметры текущего AIM, ссылки на драйверы приборов, объект CTD-1620, журнал и имя файла отчёта. Благодаря этому функции тестирования и калибровки получают единый набор зависимостей, однако разработчик должен учитывать, что ключи словаря фактически являются неявным интерфейсом между модулями.

# 3. Логический поток выполнения

main() создаёт объекты Agilent34401A и TGA1240 и задаёт начальные режимы приборов.

PrepareStand() выполняет считывание маркировки, подключение CTD-1620 и подготовку информации о модуле.

PrepareModuleInfo() формирует параметры установленной платы, журнал и имя файлов.

PrepareStand() собирает данные и зависимости в context.

processModule() вызывает GetCalibrationInfoAIM() и анализирует состояние калибровки.

При отсутствии калибровки запускается RunCalibrationAIM(), а после успешного результата — RunTestAIM().

После подготовки оператор получает меню: тест, калибровка, смена модуля или выход.

При смене модуля главный цикл повторяется; тип предыдущего модуля сохраняется для контроля серии.

# 4. Основные модули и ответственность

| Модуль | Ответственность | Ключевые элементы |
| --- | --- | --- |
| main.py | Точка входа и управление сценарием | main, processModule, moduleMenu, printMainMenu |
| stand.py | Подготовка стенда и текущего AIM | PrepareStand |
| eeprom/eeprom.py | Чтение, разбор и запись EEPROM и CALB | PrepareModuleInfo, ReadCalibrate, WriteCalibrate и функции разбора |
| measurements/runCoefAIM.py | Проверка существующей калибровки | GetCalibrationInfoAIM |
| measurements/runTestAIM.py | Полный функциональный тест | RunTestAIM |
| measurements/runCalibrationAIM.py | Расчёт и запись калибровки | RunCalibrationAIM |
| measurements/measure.py | Низкоуровневые измерительные процедуры | DC, AC, AUX, точки калибровки |
| measurements/calculate.py | Математические расчёты и допуски | CalcSafeOffsetsGen и расчёт коэффициентов |
| measurements/printInfo.py | Консольный вывод, таблицы и запись в лог | Print, LogBlockStart, LogBlockEnd, таблицы |
| tools/CTD1620.py | Интерфейс с CTD-1620 | Connect, EEPROM, команды конфигурации |
| tools/Agilent34401A.py | Управление мультиметром по последовательному интерфейсу | SCPI, выбор канала и режима измерения |
| tools/TGA1240.py | Управление генератором | Настройка канала, формы сигнала и offset |
| scanQR/scan_markers.py | Идентификация изделия | ScanDataMatrix |

# 5. Словарь context

context — центральный объект передачи состояния между этапами. Основные ключи:

| Ключ | Назначение |
| --- | --- |
| AIM | Данные, считанные с маркировки. |
| moduleInfo | Сырые/подготовленные данные EEPROM. |
| moduleType / moduleName | Тип и обозначение модуля. |
| moduleDNP / moduleDate | DNP и дата. |
| moduleChannels | Количество измерительных каналов. |
| moduleInput | Тип входа. |
| moduleUMin / moduleUMax | Рабочий диапазон входного напряжения. |
| SlotNumber | Номер слота CTD-1620. |
| ctd1620 | Объект драйвера CTD-1620. |
| agilent | Объект драйвера Agilent 34401A. |
| generator | Объект драйвера TGA1240. |
| logfile | Открытый журнал текущего изделия. |
| fileName | Базовое имя файлов результатов. |
| old_DNP | Сохранённый DNP предыдущего изделия. |

Важно: добавление обязательного ключа требует проверки всех функций, принимающих context. В перспективе словарь целесообразно заменить dataclass, например StandContext.

# 6. Подготовка стенда: PrepareStand

PrepareStand является границей между пользовательским сценарием и измерительной частью. Функция получает уже созданные объекты Agilent и генератора, считывает маркировку AIM, предлагает оператору установить плату, создаёт и подключает CTD1620, вызывает PrepareModuleInfo и возвращает context. При рефакторинге желательно не добавлять в эту функцию сами измерительные тесты: её ответственность — только подготовка окружения.

# 7. Проверка калибровки

GetCalibrationInfoAIM получает необходимые параметры из context и проверяет CALB в EEPROM. Управляющий код ожидает состояния, эквивалентные NOT_FOUND, FAILED и OK. При изменении набора возвращаемых значений необходимо одновременно обновлять processModule, иначе сценарий запуска может перейти в неизвестную ветку.

# 8. Тестирование: RunTestAIM

Последовательность текущего полного теста:

расчёт безопасных уровней генератора;

проверка выходных линий;

настройка генератора и Agilent для DC;

DC-проверка измерительных каналов;

AC-проверка измерительных каналов;

DC-проверка AUX;

AC-проверка AUX;

формирование общего результата и отправка/обработка журнала.

Общий тест считается успешным только при успешном результате всех четырёх основных измерительных проверок.

# 9. Калибровка: RunCalibrationAIM

рассчитать безопасные верхнюю и нижнюю точки;

сбросить коэффициенты Gain=1 и Offset=0;

записать исходную калибровку;

измерить верхнюю точку;

измерить нижнюю точку;

рассчитать Gain и Offset для каналов;

записать рассчитанные коэффициенты в EEPROM;

вернуть итоговый результат вызывающему коду.

# 10. EEPROM и данные изделия

EEPROM используется для хранения паспортной информации и калибровочного блока CALB. Разработчик должен разделять операции чтения паспортных данных, их проверки относительно маркировки и операции записи калибровки. Изменение бинарного формата EEPROM требует синхронного изменения функций упаковки и распаковки и проверки совместимости с уже выпущенными изделиями.

# 11. Работа с измерительным оборудованием

Драйверы приборов должны инкапсулировать транспортный уровень и команды конкретного устройства. Измерительные сценарии не должны напрямую работать с serial-портом. Agilent используется как эталонный измеритель, TGA1240 — как источник сигнала, CTD-1620 — как интерфейс с проверяемым AIM и его EEPROM.

Аппаратные параметры, которые сейчас фактически являются конфигурацией стенда: CTD-1620 — 10.0.0.2; Agilent — COM6; TGA1240 — COM4. Их рекомендуется вынести в отдельный конфигурационный файл.

# 12. Логирование и консольный интерфейс

Print(out, data, color) одновременно выводит сообщение в консоль и записывает текст в журнал. Логические этапы оформляются функциями начала и конца блока. При добавлении новых тестов следует использовать общий механизм вывода, а не создавать собственные варианты разделителей. Измерительные таблицы могут иметь ширину больше стандартного информационного блока.

# 13. Обработка ошибок

Верхний уровень main перехватывает KeyboardInterrupt и общие исключения. Ошибки оборудования по возможности должны возникать на уровне соответствующего драйвера и передаваться выше в понятном виде. Не рекомендуется скрывать критические ошибки через пустой except. Ошибка звукового сопровождения также не должна останавливать измерительный процесс.

Отдельно следует обратить внимание на переменную logfile в блоках except/finally: если исключение возникнет до успешного создания context и присваивания logfile, обработчик сам может получить ошибку обращения к неинициализированной переменной. Рекомендуется инициализировать logfile = None до основного try и использовать безопасную функцию журналирования.

# 14. Как добавить новый тип AIM

Добавить или проверить файл конфигурации нового типа модуля.

Обеспечить корректное чтение его параметров из EEPROM.

Добавить диапазоны UMIN/UMAX, тип входа и количество каналов.

Добавить специфические пороги и правила проверки выходных линий, если они отличаются.

Добавить эталонные параметры калибровки, если для типа используются отдельные значения.

Проверить CalcSafeOffsetsGen для нового диапазона.

Выполнить тест чтения EEPROM без калибровки.

Выполнить калибровку на эталонном изделии.

Выполнить полный DC/AC/AUX тест.

Зафиксировать поддержку нового типа в документации.

# 15. Как добавить новый тест

Новый тест рекомендуется реализовывать отдельной функцией в измерительном слое. Функция должна получать только необходимые зависимости, возвращать однозначный результат и самостоятельно не завершать приложение через quit(). Затем её результат добавляется в агрегирование RunTestAIM. Это позволяет использовать тест отдельно и упрощает автоматическое тестирование кода.

# 16. Технический долг и рекомендуемое развитие

Заменить context dict на dataclass StandContext.

Создать класс Stand для владения CTD-1620, Agilent и генератором.

Создать класс AIMModule для паспортных параметров конкретного изделия.

Разделить пользовательский интерфейс, бизнес-логику измерений и драйверы оборудования.

Вынести IP-адреса, COM-порты, пороги и пути к конфигурациям из исходного кода.

Заменить wildcard-import вида import * на явные импорты.

Унифицировать результаты операций через bool или Enum вместо смеси строк и bool.

Добавить pytest-тесты для расчётных функций и работы с бинарным форматом CALB.

Добавить mock/fake-драйверы приборов для запуска логики без физического стенда.

Привести весь исходный код к UTF-8 и не хранить проект целиком в Windows-1251.

# 17. Рекомендуемая целевая структура

app/
    main.py
    controller.py

domain/
    aim_module.py
    calibration.py
    results.py

stand/
    stand.py
    context.py

instruments/
    ctd1620.py
    agilent34401a.py
    tga1240.py

services/
    module_preparation.py
    test_service.py
    calibration_service.py
    eeprom_service.py

ui/
    console.py

tests/
    test_calculate.py
    test_calibration.py
    test_eeprom.py

# 18. Краткая карта зависимостей

main.py
  → PrepareStand
      → ScanDataMatrix
      → CTD1620
      → PrepareModuleInfo
          → EEPROM / конфигурация
  → GetCalibrationInfoAIM
      → чтение CALB
  → RunCalibrationAIM
      → measure + calculate + EEPROM
  → RunTestAIM
      → measure + calculate + post_report
  → moduleMenu

# 19. Примечания для сопровождающего разработчика

Перед изменением измерительного алгоритма необходимо определить, относится изменение к аппаратному драйверу, общей измерительной процедуре или сценарию конкретного теста. Не следует помещать SCPI-команды непосредственно в main.py или RunTestAIM, а обработку меню — в драйверы приборов. Основная цель дальнейшего рефакторинга — сделать зависимости явными, сохранив рабочий алгоритм стенда без одномоментной полной переписи проекта.