РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Стенд тестирования и калибровки модулей AIM

1. Назначение

Стенд предназначен для автоматизированного тестирования и калибровки модулей аналогового ввода семейства AIM. Программное обеспечение обеспечивает идентификацию установленного модуля, чтение и проверку информации из EEPROM, контроль калибровочных коэффициентов, функциональное тестирование и выполнение калибровки.

Работа оператора выполняется через консольный интерфейс. На каждом этапе программа выводит на экран инструкции, текущие действия и результаты проверок.

2. Состав стенда

- блок СТД-3168К (BPM-283, PSM-102, PCM-1620 + SOM-138),

- модуль AIM-XXX,

- цифровой мультиметр (Подойдёт имеющийся KEITHLEY 2700/2701 + модуль расширения KEITHLEY 7700),

- генератор сигналов (Для калибровки подойдёт имеющийся TGA-1241, но для полноценного тестирования необходимо приобрести генератор с выходной амплитудой ±25 Вольт),

- блок питания 24 вольта 3 ампера,

- персональный компьютер с установленным программным обеспечением стенда,

- соединительные кабели для буферных выходов (AUX),

- USB камера для считывание маркировки.

- Последовательные интерфейсы (Необходимы плата/ы последовательных интерфейсов: RS-232 - 2 порта, RS-422 - 1 порт и RS-485 - 1 порт).

- Разъемы и кабели (кабель Ethernet, кабель USB -> miniUSB).

3. Подготовка к работе

Убедиться, что оборудование стенда подключено в соответствии со схемой подключения указанной на рисунке 1.

Включить мультиметр, генератор, блок питания и персональный компьютер.

Убедиться, что интерфейсные кабели подключены и оборудование доступно программе.

Перейти в папку AIM на рабочем столе/.

Запустить программу стенда кликнув два раза на иконку с названием start_calib.bat

Рисунок 1 – Подключение стенда для прошивки, калибровки и тестирования AIM

4. Начало работы с модулем AIM

4.1. Считывание маркировки

После запуска программа выводит блок «Чтение данных с наклейки». Необходимо считать QR-код на модуле AIM с помощью камеры. При невозможности автоматического считывания выбрать ручной ввод и последовательно ввести NAME, DNP и серийный номер SN с маркировки.

Перед продолжением необходимо проверить правильность введённых данных. Обозначение модуля должно соответствовать установленной плате.

4.2. Установка и подключение платы

После считывания маркировки программа предлагает установить плату и подключить AUX рисунок 2. (провод для буферных выходов платы). Оператор должен выполнить указанные действия и только после этого нажать Enter.

После подтверждения программа устанавливает соединение с СТД-3168К и переходит к чтению информации из EEPROM.

Рисунок 2 – Подключение платы AIM для тестирования

5. Проверка информации о модуле

Программа считывает данные из EEPROM установленной платы и сравнивает их с информацией, полученной при сканировании маркировки. Если данные совпадают, подготовка стенда продолжается автоматически. При обнаружении расхождений программа сообщает об ошибке и не допускает запуска проверки для неверно идентифицированной платы. Если считать EEPROM не удалось, оператору предлагается выбрать один из сценариев:

- Ввести сведения о модуле вручную, используя конфигурационный файл соответствующего типа платы.

- Использовать данные, считанные с маркировки.

- Завершить работу программы.

При первом запуске стенда для текущей серии модулей загружается тестовая конфигурация, выполняется настройка стенда и фиксируется аппаратная конфигурация. Тип первой установленной платы сохраняется как основной для всей серии. При последующей замене платы программа проверяет соответствие нового модуля этому типу. Если установлен модуль другого типа, работа останавливается и на экран выводится сообщение о несоответствии платы текущей серии.

После подготовки отображаются основные характеристики модуля: тип, серийный номер, количество каналов, тип входа, диапазон входного напряжения, DNP и дата изготовления. Далее оператор может выбрать один из доступных сценариев работы: тестирование платы, калибровку, замену модуля или завершение программы. После тестирования или калибровки результаты проверки сохраняются в отчёте, а при выполнении калибровки рассчитанные коэффициенты записываются в EEPROM платы.

6. Проверка калибровочных коэффициентов

После подготовки модуля программа считывает калибровочные коэффициенты из EEPROM. Для каждого канала выводятся коэффициент Gain, Offset и результат проверки рисунок 3.

Рисунок 3 – Чтение калибровочных коэффициентов

| Результат | Действие оператора |
| --- | --- |
| OK / УСПЕШНО | Калибровочные коэффициенты находятся в допустимых пределах. Можно перейти к меню работы. Для коэффициента Gain значение не должно быть более 1,1 или менее 0,9. |
| FAILED / НЕУСПЕШНО | Сразу переходит к меню работы. При необходимости выполнить калибровку и тестирование. |
| Калибровка отсутствует | Программа выполняет предусмотренный алгоритм калибровки, после успешной калибровки будет произведено автоматическое тестирование. |

7. Главное меню

После подготовки модуля оператору доступны следующие действия:

| Пункт | Действие | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тест платы | Запуск полного цикла функционального тестирования, установленного AIM. |
| 2 | Калибровка платы | Выполнение калибровки, запись новых коэффициентов и автоматическое тестирование платы. |
| 3 | Сменить модуль | Завершение работы с текущей платой и переход к подготовке следующей. |
| 4 | Выход | Завершение работы программы. |

8. Тестирование платы

Для запуска тестирования выбрать пункт «1. Тест платы». Во время теста оператор не должен изменять подключения стенда, извлекать модуль или отключать измерительные приборы.

проверка выходных линий питания,

проверка измерения постоянного напряжения (DC),

проверка измерения переменного напряжения (AC),

проверка буферных выходов AUX по постоянному напряжению (DC),

проверка буферных выходов AUX по переменному напряжению (AC).

Результаты измерений выводятся по каналам. Значение OK означает прохождение соответствующей проверки, FAILED — выход результата за установленный допустимый предел рисунок 4-5. После тестирования формируется журнал результатов.

Рисунок 4 – Тестирование основных выходов AIM

Рисунок 5 – Тестирование буферных выходов

9. Калибровка платы

Для запуска калибровки выбрать пункт «2. Калибровка платы». Перед началом убедиться, что модуль и все измерительные цепи подключены правильно.

Процесс калибровки:

- сброс текущих калибровочных коэффициентов,

измерение верхней точки калибровочного диапазона,

измерение нижней точки калибровочного диапазона,

расчёт новых коэффициентов Gain и Offset, рисунок 6,

запись рассчитанных коэффициентов в EEPROM платы,

запуск теста платы см. пункт 8.

Во время калибровки запрещается изменять схему подключения. При появлении ошибки необходимо зафиксировать сообщение программы и не считать модуль откалиброванным до успешного завершения процедуры.

Рисунок 6 – Правильные коэффициенты AIM

10. Замена модуля

Для перехода к следующей плате выбрать пункт «3. Сменить модуль». После появления соответствующего сообщения извлечь текущую плату, установить следующую и выполнить инструкции программы по считыванию маркировки и подключению.

Если стенд используется для последовательной проверки однотипных изделий, устанавливаемый модуль должен соответствовать типу первого модуля текущей серии.

11. Завершение работы

- Завершить выполняемый тест или калибровку.

В главном меню выбрать пункт «4. Выход».

Дождаться сообщения о завершении работы со стендом.

После завершения программы при необходимости отключить оборудование в установленном порядке.

12. Действия при ошибках

| Ситуация | Действия оператора |
| --- | --- |
| Не считывается маркировка | Повторить сканирование. При необходимости использовать ручной ввод и внимательно проверить NAME, DNP и SN. |
| Нет связи с СТД-3168К | Проверить питание, сетевое подключение и кабели. После устранения причины перезапустить программу. |
| Ошибка связи с Agilent или генератором | Проверить питание приборов, интерфейсные кабели и используемые COM-порты. |
| Данные EEPROM не соответствуют маркировке | Не продолжать автоматическую проверку без выяснения причины. Проверить, что установлена нужная плата и правильно считана маркировка. |
| FAILED при измерении | Зафиксировать канал и вид проверки. Проверить подключение. При повторном результате передать изделие на диагностику. |
| Критическая ошибка программы | Зафиксировать полный текст ошибки, прекратить текущую операцию и перезапустить программу после устранения причины. |
| Не воспроизводится звуковое сообщение | Ориентироваться на сообщения консоли. Отсутствие звука не должно использоваться как единственный признак результата операции. |

13. Основные правила оператора

Всегда проверять соответствие маркировки фактически установленному модулю.

Подключать и отключать плату только на этапах, когда программа явно предлагает выполнить это действие.

Не изменять соединения во время измерений и калибровки.

Не считать изделие исправным при наличии результата FAILED.

Не считать калибровку завершённой, если программа завершилась с ошибкой.

При нестандартной ситуации сохранять журнал работы и текст сообщения об ошибке.

Краткий алгоритм работы со стендом:

- запустить программу стенда,

- включить блок питания,

- включить генератор и мультиметр,

считать маркировку AIM или выполнить ручной ввод,

установить плату и подключить кабель AUX,

нажать “Enter”,

дождаться чтения EEPROM и проверки данных,

проверить характеристики модуля и состояние калибровочных коэффициентов,

выбрать требуемую операцию: тестирование или калибровку6

дождаться окончания операции и проверить итоговый результат,

выбрать «Сменить модуль» для следующего изделия либо «Выход» для завершения работы.